CO2 REGULÁTOR

Uživatelská příručka

# Obsah

1	Obsah	1

2	ZAŘÍZENÍ	2

3	CO2 Sensor	3

4	Zatížitelnost výstupů	4

5	Zapojení výstupního konektoru	4

6	Ovládání	5

6.1	Základní ovládaní	5

6.2	Hlavní obrazovka	6

6.3	Obrazovka měření pro kalibraci	6

6.4	Struktura menu a ovládání	7

7	Kontakt	8

# ZAŘÍZENÍ

Zařízení slouží k udržování nastavené koncentrace CO2 ve zkušebním prostředí. Měří koncentraci CO2 a ovládá ventily pro zvýšení nebo snížení koncentrace. V případě že se nepodaří udržet nastavenou koncentraci zařízení vydává akustickou výstrahu a sepne alarmový výstup.

Před použitím je nutno přístroj zkalibrovat pomocí dvou plynů se známou koncentrací, pokud možno s koncentrací mírně nižší (v kalibraci označeno jako X0/Y0) a mírně vyšší (v kalibraci označeno jako X100/Y100).

Zařízení je napájeno sítovým adaptérem 12VDC 3A.

Zařízení se ovládá pomocí displeje a klávesnice.

# CO2 Sensor

Měření koncentrace zajištuje NDIR CO2 sensor pracují v rozsahu 0-20% CO2. Sensor je napájen 12VDC a jeho výstup je proudová smyčka 4-20mA.

Sensoru je na základní desku připojen pomoci 4 vodičů dle obrázku.

hněda	napájení +12VDC

zelená	napájení 0V, GND

žlutá		proudová smyčka -, spojeno s 0V, GND

bílá		proudová smyčka +, 4-20mA, aktivní sensor

# Zatížitelnost výstupů

Doporučená zatížitelnost výstupů je 250VAC/2A nebo 30VDC/2A.

# Zapojení výstupního konektoru

1)	relé více 12V

2)	relé méně 12V

3)	relé alarm 12V

4)	společné mínus

# Ovládání

## Základní ovládaní

Zařízení se ovládá pomocí displeje a klávesnice.

* 	vstup do menu, pohyb v menu vpřed, enter

A 	pohyb v menu nahoru

B 	pohyb v menu dolu

D 	pohyb v menu doprava

# 	pohyb v menu zpět (doleva), escape

## Hlavní obrazovka

Hlavní obrazovka zobrazuje aktuální koncentraci CO2 v levém horním rohu a stav regulačních výstupů v pravém horním rohu. Údaj VICE znamená snahu zařízení zvýšit koncentraci a je následovaný hodnotou 1 pokud je výstupní relé právě sepnuto (pulz) nebo 0 pokud je rozepnuto (pauza).

V dolním řádku se zobrazuje varování, a to buď NIZKA KONCETRACE, VYSOKA KONCENTRACE nebo CHYBA MERENI pokud je sensor odpojený nebo nefunkční.

## Obrazovka měření pro kalibraci

Stiskem šipky dolů ze základní obrazovky se zobrazí právě měřená hodnota, kterou je třeba zadat v kalibračním menu.

## Struktura menu a ovládání

Pro vstup do menu slouží klávesa *, pro návrat z menu opakovaně stiskněte #, dokud se nedostanete do základní obrazovky. Položky označené ! způsobí akci (přepnutí výstupu, reset …). Položky označené ->  otevřou pod menu. Při ručním přepnutí výstupu (příkazy VYP! a ZAP!) zůstává výstup v daném stavu do přepnutí příkazem AUTO!. Nastavení výstupu se ukládá do paměti a po restartu zůstane v nastaveném stavu! Změna hodnoty se provede pomocí čísel na klávesnici nebo pomocí A (více) nebo B (méně), klávesa C hodnotu vynuluje, potvrzení *, zrušení #.

KALIBRACE!			kalibrace

X0 [-]:	hodnota naměřena při známé nízké koncentraci (měření se zobrazí stisknutím šípky dolů z hlavní obrazovky)

Y0[%]	známá vysoká koncentrace v procentech

X100 [-]:	hodnota naměřena při známé nízké koncentraci (měření se zobrazí stisknutím šípky dolů z hlavní obrazovky)

Y100[%]	známá vysoká koncentrace v procentech

RELE VICE->			nastavení ovládání ventilu pro zvýšení koncentrace

RELE:

AUTO!		ovládaní výstupu automaticky (dle nastaveného času)

OFF!		ruční vypnutí

ON!		ruční zapnutí

ZAPNI [%]		nastavení koncentrace otevření ventilu

VYPNI [%]		nastavení koncentrace zavření ventilu

PULZ [S]	délka ovládacího pulzu (ventil je opakovaně otvírán a zavírán pro pozvolné měnění koncentrace v případě, že není použit regulační ventil)

PAUZA [S]	délka pauzy mezi ovládacími pulzy (pokud je použit regulační ventil a pulzování není třeba, nastavte pauzu na 0, ovládací pulz pak nebude přerušován)

RELE MENE->	nastavení ovládání ventilu pro snížení koncentrace 
(shodné menu jako RELE VICE)

ALARM->			nastavení limitů alarmu

NIZKA KONCE [%]	nastavení limitu pro nízkou koncentraci

VYSOKA KONC [%]	nastavení limitu pro vysokou koncentraci

HYSTEREZE [%]	nastavení hystereze pro ukončení alarmu

ZPOZ ALARMU [S]	nastavení zpoždění alarmu (koncentrace musí být mimo limit minimálně po nastavenou dobu)

RELE ALARMU->

AUTO!		ovládaní výstupu automaticky

OFF!		ruční vypnutí

ON!		ruční zapnutí

BZUCAK->

AUTO!		ovládaní výstupu automaticky

OFF!		ruční vypnutí

ON!		ruční zapnutí

RESET!	nastavení zařízení do výchozího stavu pro koncentraci 10%. NUTNO ZKALIBROVAT!

# Kontakt

email:		bcsedlon@gmail.com

git:		https://github.com/bcsedlon/co2

revize:	1

datum:	28. 2. 2017